| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/      XXXX—XXXX

医疗器械不良事件风险信号分析处置规范

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

医疗器械不良事件风险信号分析处置规范

范围

本文件规定了医疗器械不良事件风险信号的识别、调查分析、沟通、确定及处置。

本文件适用于各级医疗器械不良事件监测机构、医疗机构开展医疗器械不良事件风险信号的监测与处置工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

医疗器械不良事件 medical device adverse event

已上市的医疗器械，在正常使用情况下发生的，导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件。

医疗器械不良事件监测 monitoring of medical device adverse event

对医疗器械不良事件的收集、报告、调查、分析、评价和控制的过程。

医疗器械不良事件风险信号

在医疗器械不良事件监测中，发现疑似医疗器械产品存在技术缺陷、质量缺陷、集中出现导致或可能导致不合理伤害等风险的事件。

群体医疗器械不良事件

同一医疗器械在使用过程中，在相对集中的时间、区域内发生，对一定数量人群的身体健康或者生命安全造成损害或者威胁的事件。

严重医疗器械不良事件

导致或可能导致危及生命、机体功能或结构的永久性伤害，或需采取医疗措施以避免上述伤害的事件。

风险信号识别

符合以下情形之一的，应初步确定为疑似风险信号：

同一生产企业同一产品或同类产品在相对集中的时间内发生3起以上同类严重不良事件；

导致或可能导致机体功能永久性伤害、机体结构永久性损伤或危及生命的个例不良事件；

其他可能由设计、材料、生产、标记等缺陷导致的严重不良事件；

医疗机构发现或获知的可疑医疗器械不良事件，怀疑医疗器械存在安全性风险的事件。

风险信号调查分析

使用人员或操作人员情况

调查其是否具备相应专业学历、技术职称或经过相关技术培训，并取得国家认可的执业技术水平资格或相关资质证书。

医疗器械维护及使用环境情况

调查存储环境条件（温度、湿度、气压等）是否符合要求，是否按说明书进行检查、检验、校准、保养、维护、消毒并记录。

医疗器械操作情况

调查是否按说明书或使用手册操作，是否存在超范围使用。

标准符合情况

调查医疗器械在设计、原材料、生产、存储、运输、安装、消毒、电气安全等方面是否符合国家标准或行业标准。

同类产品情况

调查同批次或同类医疗器械是否发生过同类不良事件。

临床使用情况

调查患者基本信息、既往病史、禁忌症、联合用械情况、患者配合程度、伤害程度、治疗措施及转归情况，以及使用人员对产品操作、质量、使用体验的反馈。

医疗器械设计合理性

调查设计是否合理、易操作，标识是否清晰，警示功能是否有效。

厂家回复情况

调查厂家对本次或同类不良事件的回复和处理情况。

文献检索

通过文献检索了解国内外类似不良事件的发生情况。

国内外召回情况

查询国家药品监督管理局网站，了解同类产品的国内外召回情况，是否统一。

产品说明书情况

调查说明书是否通俗易懂、内容全面、禁忌症、注意事项等是否明确。

风险沟通

疑似风险信号初步确定后，应与生产企业就不良事件发生原因、采取措施等进行沟通，获取其认知与反馈。

风险信号确定

符合以下情形之一的，应确定为风险信号：

医疗器械不符合国家标准或行业标准要求；

同类产品在设计、生产、材质等方面存在安全隐患；

说明书信息不明确、不完善，警示内容不清晰；

产品包装标识不明显或缺失；

同类产品或类似设计原理产品在国内外有召回先例，或国外召回而国内未召回；

- 不良事件原因不明，厂家反馈模糊，风险无法排除。

风险信号报告

确定为风险信号的，应撰写风险分析调查报告。报告撰写模板参考附录A。

上报

符合群体或死亡不良事件要求的，应按照相关规定进行调查和上报。流程应符合附录B的要求。

（资料性）
医疗器械不良事件风险信号调查分析报告

医疗器械不良事件风险信号调查分析报告参考模版。

关于xxx 医疗器械不良事件的调查分析报告

一、医疗器械不良事件发生情况简述

二、涉及医疗器械情况调查

2.1医疗器械购入信息

2.2医疗器械使用及维护信息

2.3使用人员或者操作人员情况

2.4医疗器械及使用环境情况

2.5医疗器械的使用及同批次同类产品发生可疑不良事件的情况

三、文献、数据查询情况

3.1 文献查询

3.2医疗器械不良事件监测系统不良事件报告情况

3.3其他查询情况

3.4产品标准查询情况

四、调查情况汇总

五、风险信号的原因危害等结论

六、建议和防范措施

七、参考文献

（规范性）
医疗器械不良事件风险信号调查和上报流程

医疗器械不良事件风险信号调查和上报流程见图B.1。

医疗器械不良事件风险信号调查和上报流程图

医疗器械机构风险信号初步确定

使用人员或者操作人员情况况

医疗器械维护及使用环境情况

医疗器械操作情况

标准符合情况

同类产品情况

临床使用情况

医疗器械设计合理性

产品说明书情况

厂家回复情况

文献检索情况

医疗器械机构开展风险信号调查

不符合国家标准或行业标准

设计、生产、材质存在缺陷

说明书信息不明确、不完善

警示信息缺失或不明显

国内外有区别召回情况

医疗器械不良事件发生原因不明、厂家反馈信息模糊、不良事件风险无法排除

经调查与医疗器械相关性不强

排除风险信号，调查终止

根据以下情形确定危险信号

撰写风险信号分析调查报告

提交风险信号分析调查报告