| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | NMSP. 点击此处添加CCS号 |

内蒙古标准发展促进会团体标准

T/NMSP XXXX—XXXX

乳制品智慧实验室 实验管理数字化设计要求

Dairy smart lab- Digital Design Specifications for Experimental Management‌‌

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古标准发展促进会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提出。

本文件由内蒙古标准发展促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

乳制品智慧实验室 实验管理数字化设计要求

范围

本文件规定了乳制品智慧实验室的人员管理、设备管理、物料管理、方法管理、环境管理、实验流程管理、质量控制管理等实验管理数字化设计要求。

本文件适用于乳制品智慧实验室的实验管理数字化设计。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数字化 digitize

以数字形式表达或表示非离散数据。

[来源：ISO 2382:2015（英文版），2121043]

3.2

区块链 Blockchain

一种分布式数据库系统，用于记录和验证网络上的交易和事件，通过加密技术保障数据安全性与不可篡改性。

[来源：ISO 22739:2024，3.7]

3.3

数字孪生 digital twin

具有保证物理状态和虚拟状态之间以适当速率和精度同步的数据连接的特定目标实体的数字化表达。

[来源：GB/T 43441.1-2023，3.4]

3.4

验证 verification

提供客观证据，证明给定项目满足规定要求。

[来源：GB/T 27025-2019，3.8]

3.5

确认 validation

对规定要求满足预期用途的验证

[来源：GB/T 27025-2019，3.9]

3.6

质量控制 quality control

明确要求实验室通过过程监控、统计技术、设备管理等质量控制措施确保结果有效性。

[来源：GB/T 27025-2019，7.7]

总体要求

管理要素融合集成性

能够关联检测过程的人员、设备、物料、方法、环境、实验流程、质量控制等实验管理要素信息数据，通过数字化实现实验过程关键要素的数据信息的集成，实现实验管理全过程的标准化运行，确保检测全过程的可控、可追溯，确保检测数据的有效性和真实性。

用户界面友好性

具备友好的操作界面，可依据用户需求进行个性化界面配置，界面简洁、易懂、易操作。可以通过不同的访问终端及时查看实验数据，访问用户只能看到授权访问的数据、执行授权执行的功能。

软件功能可伸展性

可维护性

实验管理软件应具备良好的可维护性，以便在需求变更、错误修复或功能扩展时能够快速、高效的进行修改。包括使用清晰的代码结构、注释和文档，以及遵循一致的编码风格和命名规范。

可扩展性

实验管理软件应具备良好的可扩展性，以便在未来能够轻松的添加新功能、模块或组件。包括使用模块化的设计原则，以及将功能分解为独立的、可重用的单元、标准化的数据交换协议。

可移植性

实验管理软件应具备良好的可移植性，以便在不同的平台、操作系统或硬件上运行。包括使用跨平台的编程语言和库，以及遵循通用的软件架构和设计模式。

可适配性

实验管理软件应具备良好的性能，以满足用户对响应时间、吞吐量和资源利用率的需求。包括对软件进行性能分析和调优，以及使用高效的算法和数据结构。

兼容性

实验管理软件应具备良好的兼容性，以便与其他软件、硬件和服务无缝集成。包括遵循行业标准和协议，以及提供开放的应用程序编程接口（API）和插件机制。

功能设计要求

功能架构设计

实验管理数字化功能设计宜采用区块链技术储存实验全过程数据，宜包括实验资源管理、实验流程管理、质控控制管理、实验安全管理等要求，功能设计框架见图1：

图1 实验数字化架构图示例

实验资源管理

人员管理

人员管理数字化宜包括人员档案管理、培训管理、监督管理、授权管理等功能，设计要求如下：

- a)应按照实验室需求运行人员档案管理，档案信息可包括姓名、身份证号、职务/职称、文化程度、人员资质及相关证书、技能水平、培训经历及相关学历学位证书等；

- b)应按照GB/T 27025要求进行人员培训、人员监督、人员授权的全周期管理，可包括计划设定、

- c)实施记录、结果评价等；

- d)可按照实验室需求运行排班管理，包括工作班次、工作时间、工作内容等；

- e)可按照需求对每个人员的各项工作绩效值进行监控、统计、分析；

- f)可具备人员活动监控功能，包括在实验室中的行动轨迹与停留时间。

设备管理

设备管理数字化宜包括资产信息管理、计量检定管理、运行状态管理、维护保养管理、故障与维修管理等功能，设计要求如下：

- a)具备详尽的设备资产信息，可包括设备名称、类型、型号、唯一标识、生产厂家、用途、购买日期、启用时间、设备技术文件（如说明书、操作规程（SOP）文件、验收报告、维保合同等）、设备状态、放置地点、设备负责人、技术支持联系方式等；

- b)具备计量检定管理功能，可包括检定、校准、期间核查等行为的管理；

- c)具备预先确定设备的计量检定计划、临期计划通知功能，具备设备计量检定超期设备自动停用功能；

- d)具备设备全生命周期（入库、启用、计量检定、运行状态、维护保养、故障维修等）数据的持久储存、按需统计分析功能，同时具备查询追溯功能；

- e)具备实验室设备预测性维护的功能，可根据预测结果提供推荐性的维护保养方案；

- f)宜采用虚拟仿真技术（如数字孪生等）展示设备实时运动动作、历史运动轨迹等；

- g)宜有效衔接大量不同厂家生产的不同型号的实验仪器设备，可兼容不同类型、不同厂家的仪器设备，实现检验仪器设备的集成，准确获取各类仪器设备的检测数据、关键运行参数等信息。

物料管理

物料管理数字化宜包括对实验试剂、实验耗材、实验样品、标准物质的管理等功能，设计要求如下:

a)可预先设定物料规格规则，建立物料使用、运输、存储的统一规格；

b)应具备物料入库时分配物料标识功能，物料使用时候应建立物料标识与使用用途（如检测项目、样品编码、使用设备等）的关联关系；

c)应具备详尽的物料信息，可包括名称、类别、出入库、库存、批次、规格、单位、保质期、保存条件、存放位置、厂家等；

d)应保障物料调度使用时的有效性与准确性，建立物料数据库，具备库存管理、使用记录、位置追溯等功能；

e)可根据实验任务计划，预测性判断物料库存情况，当预测结果为库存不足时自动建立物料需求单，或直接向指定物料供应商下达采购单；

- f)应具备物料到货验收功能，可预设定物料到货验收计划，并依据到货信息自动触发验收任务；

- g)应具备实验试剂配制记录功能，依据化学试剂使用消耗量自动触发配置试剂的任务，对临近保质期试剂具备提醒功能；

- h)应具备物料全生命周期数据（包括基础数据、过程数据、结果数据等）的追溯与查询功能。

方法管理

实验方法管理数字化宜包括标准方法、非标方法、规范、相关执行文件，设计要求如下：

- a)可包括方法版本号、标准代号、标准名称、适用范围、测定低限或检出限、方法文件、方法验证结果、实验方法认证认可状态等；

- b)方法验证、方法确认过程及审批应被记录，可包括实验人员、设备、物耗、参数、环境等的验证、确认数据信息；

- c)应建立实验方法模型，可包括实验所需的样品信息、设备信息、物耗信息、理论消耗量、计算公式、结果报出方式等；

- d)可依据检测指标自动匹配调用对应的实验方法、实验记录；

- e)宜支持标准的自动查新，实验方法维护变更时应通知到相关人员，并自动依据变更程度识别触发培训任务、方法验证任务等；

- f)宜对检验方法操作过程进行数字化，通过电子操作规程（SOP）或工艺流程的执行控制，对方法中关键参数进行结构化拆分，确保执行过程可追踪和溯源。

环境管理

环境管理数字化宜包括温度、湿度、风速、风量、压力等环境指标管理，设计要求如下：

- a)应具备环境指标监测、控制、记录、储存功能，环境指标可包括房间/设备温度、湿度、进风/排风管道风速、风量、压力、洁净度等；

- b)宜具备环境设施设备的运行状态监测、远程和集中控制、智能调节功能，环境设施设备可包括通排风、空调、供暖、照明等；

- c)宜采用自动获取的方式接入实验室全部环境设施设备数据；

- d)应具备对环境数据信息按照需求传输到相应信息化系统中的功能，或支持被相关信息化系统采集获取的功能；

- e)可具备环境异常时的报警功能，同时具备预警/报警规则管理；

- f)宜采用虚拟仿真技术（如数字孪生等）展示通风机组（如普通新风、净化新风等）在真实空间中管道结构、风口位置，并监控如运行状态、实时风向、风量、运行参数等信息。

实验流程管理

样品接收

样品接收宜实现如下功能：

- a)可与实验任务端关联，具备获取实验任务来源的功能，包括任务类型、执行标准、送样人等基础信息，可自动对样品类型、状态、数量等信息与任务信息匹配核查并实施接样；

- b)应依据实验任务来源信息识别需提前准备的资源，进行相关资源准备任务的触发，或发出资源准备提示预警；

- c)实验任务应关联实验流程控制系统，可实现样品到样后自动触发实验流程，开展实验。

资源调度

资源调度宜实现如下功能：

- a)宜具备对实验所需的物料、实验仪器、自动化设备、环境设施等实验资源的排程与调度功能；

- b)可预先确定实验指标所需的实验物料种类及数量、实验设备及设备使用时间；

- c)应确保各设备模块运行的连贯性与高效性。

检测分析

检测分析宜实现如下功能：

- a)应具备实验所用仪器、设备及装置数据的自动采集功能，采集数据应包括实验过程数据（如实验过程中使用的设备编码、设备工作状态、样品重量、环境参数等）与实验结果数据；

- b)应具备检测量分析功能，实现按照时间（如年度、季度、月度、旬、周、日）、检测指标、样品类型、人员等维度进行自动分析。

实验记录

实验记录宜实现如下功能：

- a)应按照方法种类预设检验记录，具有受控编号和唯一识别码，记录中信息的输入支持自动获取、自动采集或人工辅助等多种形式；

- b)应保障数据的完整性和有效性，如质控方式及数据、设备标识及状态、样品状态、环境条件、样品来源记录等；

- c)应保障数据的有效性，如依据方法规定对实施质控的每个工作过程设定质控方式，自动完成质控有效性审核等；

- d)应具备实验全过程信息追溯功能，包括样品信息、实验结果信息、实验人员、设备、物料、方法、环境、质量控制等信息。

结果运算

结果运输宜实现如下功能：

- a)可按照设定公式自动完成实验数据的计算、修约与结果判定功能；

- b)宜具备结果异常时的报警与异常自动处理功能，同时应具备异常解决措施模型库，在异常出现时自动选择并实施正确的异常处理方案。

报告出具

应具备检验报告模板自主配置、自动生成、批量审核、签发、归档、电子签名、电子签章等等效相关要求。

质量控制管理

质量控制管理数字化宜包括外部能力验证、内部测量审核、过程质量监控等功能，设计要求如下：

- a)应建立质控控制模型，包括准确性分析和稳定性分析；

- b)准确性分析功能，可包括回收率、质控样、阴阳性对照、空白分析、校准分析（仪器监控）等；

- c)稳定性分析功能，可包括精密度、重现性、与标准法比对等；

- d)应具备按预设条件（如频率、覆盖率等）自动或编制生成质量控制计划的功能；

- e)宜具备质量控制模型执行结果的智能评价、统计分析功能；

- f)应具备质量控制数据的自动获取功能；

- g)应具备质量控制执行过程中的数据异常时的控制和纠正功能。

实验安全管理

安全管理数字化宜包括监控器管理、门禁管理、视频/人像识别、安全检查、安全事件、安全人工智能（AI）识别，动作异常报警等管理功能，设计要求如下：

- a)将实验室安全风险区域划分，具备对安全风险环境的全面监控功能，包括实验室活动区域全部安全防护设施；

- b)具备门禁管理功能，对管理人员、实验人员、访客人员等进行分级授权管理；

- c)可预设安全标准，实现对照标准进行人工智能（AI）识别、安全检查，对安全风险、安全事故进行识别并报警管理；

- d)可对安全风险、安全事故信息进行记录，实现分析原因、制定纠正、纠正措施进行闭环管理功能；

- e)可具备碳排放信息监控、采集、获取、统计、展示的功能，包括总碳排放量、单指标碳排放量等。

平台建设要求

实验管理数字化系统应具备中控管理功能，可包括集中式运行、远程监控等管理功能，设计要求如下：

- a)应具备对实验室人员、设备、物料、方法、环境、实验流程、质量控制、安全等实验管理关键信息的集中式监控、采集、统计、分析、展示、智能控制、远程调度与操控的功能；

- b)可具备成本核算模型的建立，对成本来源数据进行监控、采集、统计、分析、展示的功能；

- c)具备预警/报警信息及通知功能，可包括报警对象、报警值、报警持续时间等，建立预警/报警解决方案数据库；

- d)宜具备数据开发与集成功能，实验室所用的实验仪器、环境设施、自动化设备、业务系统应能够实现数据共享接口开放，各业务系统具备相互集成条件。